ICS 03.080.99

A 00/09

团   体   标   准

T/CIQAx-xxxx

乳及乳制品中霉菌和酵母快速测定

实时光电法

Rapid detection of moulds and yeasts in milk and milk products

Real-time optical sensing with electronic records

（征求意见稿）

2021-11-01发布                       2021-11-15实施

中国出入境检验检疫协会 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本文件由中国出入境检验检疫协会实验室装备标准化技术委员会（CIQA/TC3）提出并归口。

本文件的版权归中国出入境检验检疫协会所有。未经许可,任何单位或个人不得以营利为目的对本标准进行复制、转载、抄袭、改编、汇编或翻译等。

本文件负责起草单位：纽勤生物科技（上海）有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

本文件参与起草单位：光明乳业股份有限公司、杭州味全食品有限公司、浙江一鸣食品股份有限公司、重庆天友乳业有限公司、四川雪宝乳业集团有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司

本文件主要起草人：王云封、田浩、安娜、马利军、李雪晶、张慧萍、王红坤、肖述涛、夏阳、张清平、何伟、路铭

本文件起草过程中未检索到专利和知识产权问题。如涉及到此类问题，请使用单位与专利和知识产权持有方协商，本协会不承担与该专利及知识产权相关的责任。

本文件为首次发布。

乳及乳制品中霉菌和酵母快速测定 实时光电法

- 范围

本文件描述了乳及乳制品中霉菌和酵母的实时光电快速测定的方法。

本文件适用于液体乳、乳粉、及乳制品中霉菌和酵母的测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4789.15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 4789.18 食品安全国家标准 食品微生物学检验	 乳及乳制品检验

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 30644 食品生产加工企业电子记录通用要求

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 技术要求

  - 方法提要

根据样品霉菌和酵母计数限量值，对样品进行相应倍数的稀释，将样品稀释液加入霉菌酵母测试瓶中，样品稀释液中若含有霉菌和酵母，霉菌和酵母生长繁殖的代谢产物CO2可使测试瓶底部的颜色由绿变黄，颜色变化过程由微生物快速检测系统的检测器进行实时监测，提示样品中污染有霉菌或酵母；反之，样品稀释液中若没有污染霉菌和酵母，测试瓶底部的颜色保持不变，提示样品符合相关标准的限量值。

  - 设备和材料

除微生物实验室常规灭菌设备和GB 4789.15中规定的设备和材料外，所需设备和材料如下：

a) 设备：

1） 微生物快速检测系统；

2） 均质器。

b) 试剂和材料：

1） 霉菌酵母直接测定测试瓶；

2） 测试瓶补充物；

3） 无菌水符合GB/T 6682中二级水的要求；

4） 0.85 %无菌生理盐水稀释液，8.5g氯化钠加入1000mL蒸馏水中，搅拌至完全溶解，分装后，121℃灭菌15min，备用；

5） 无菌均质袋，最大容量400mL。

  - 样品前处理

4.3.1液态乳的处理

将检样充分摇匀，取25 mL（g）检样，放入装有225 mL灭菌0.85 %无菌生理盐水无菌容器（如无菌锥形瓶、无菌塑料罐）中，振摇均匀，摇匀时尽可能避免泡沫产生，制成1∶10的样品匀液。

4.3.2半固体乳制品

4.3.2.1 用75 %酒精棉球消毒瓶或罐口周围, 以无菌操作方式，用无菌剪刀或者是无菌开罐器打开瓶或罐，无菌操作称取25 g检样, 放入预热至45℃±1℃的装有225 mL灭菌0.85 %无菌生理盐水的无菌容器（如无菌锥形瓶、无菌塑料罐）中，振摇均匀，制成1∶10的样品匀液。

4.3.2.2 使用均质袋时，使用均质器拍打1~2 mins，制成1∶10的样品匀液。

4.3.3 固态乳制品

4.3.3.1 干酪、再制干酪

以无菌操作打开外包装后，用灭菌刀（勺）从表层和深层分别取出有代表性的适量样品，称取25 g检样，放入预热到45 ℃的装有225 mL灭菌0.85 %无菌生理盐水的无菌容器（如无菌锥形瓶、无菌塑料罐）中，振摇均匀，制成1∶10的样品匀液。

4.3.2.2 使用均质袋时，使用均质器拍打1min ~2min，制成1∶10的样品匀液。

4.3.4乳粉、乳清粉和乳清蛋白粉

罐装乳粉的开罐取样法同4.3.2.1, 袋装奶粉用75 %酒精的棉球涂擦消毒袋口后开封，以无菌操作称取检样25 g，缓慢加入预热到45 ℃的225 mL灭菌0.85 %无菌生理盐水液面上 （切勿混匀，无菌容器可选择无菌锥形瓶、无菌塑料罐），拧紧瓶盖，室温静置 1 h 充分混匀后检验。

在没有注明其他要求时，本文件的样品前处理方法应符合GB 4789.18规定。

- 试验方法

  - 产品适用性测试

供试产品第一次使用本方法或其配方等发生变化可能影响检验结果时，首先需进行产品适用性测试，产品适用性测试流程参见附录A。符合乳或乳制品适用性测试要求的乳或乳制品可按照以下步骤进行检验。

  - 样品稀释倍数和加样体积

产品霉菌和酵母限量标准（cfu/g或cfu/mL）、样品稀释倍数和加样体积（mL）三者应满足公式（1）的关系：

d=S×I                ………………………………（1）

式中：

d ——样品稀释倍数

S ——产品霉菌和酵母限量标准（cfu/g或cfu/mL）

I ——加样体积（mL）

示例：

表1常见的稀释倍数和加样体积组合

| 霉菌和酵母限量标准 （cfu/g或cfu/mL） | 乳制品稀释倍数 | 加样体积（mL） |
| --- | --- | --- |
| <10 | 10 | 1 |
| <50 | 10 | 0.2 |
| <100 | 100 | 1 |

  - 测试瓶准备

用10 mL无菌水溶解测试瓶补充物，随后向测试瓶中加入溶解后的补充物，若供测乳制品不含有活性乳酸菌，添加量为0.15mL；若供测乳制品含有活性乳酸菌，添加量为0.6 mL。准备好的测试瓶(Soleris)应在2小时内加入样品匀液。

  - 加样与上机

参照5.2方法测算加样体积后，将样品匀液加入测试瓶(Soleris)。旋紧测试瓶瓶盖，轻轻上下颠倒混匀，放入(Soleris)微生物快检系统中的样品孔。在控制软件中，选择对应孔位，开始测试。

- 软件设置

  - 电子记录通用要求

创建、修改、维护或导出的检验电子记录应符合GB/T 30644中有关电子记录的通用要求。

  - 软件参数配置

应根据产品特征以及霉菌和酵母限量标准配置软件参数。

  - 样品信息输入、开始测试

在软件中的网格视图栏目中，单击相应产品下的霉菌和酵母测试模块，拖入相应孔位，在打开的对话框中输入样品信息，点击开始，控制软件判定测试瓶存在后，自动开始记录数据。

  - 结果判定

    - 若软件电子报告输出的结果与预先设定的产品限量标准一致，且测试瓶下底部颜色无变化，则判定产品符合相应产品标准。

    - 若软件电子报告提示样品霉菌和酵母检测结果超标，且测试瓶下底部由绿变黄，应采用GB 4789.15检验方法对同一样品进行确认，以GB 4789.15的结果作为最终结果。

附  录  A

（资料性附录）

产品适用性测试

A.1  空白产品测试与判定

取供试乳制品，参照本文件所示试验方法进行测试，根据所得曲线图类型，做出相应判断：

A 1.1曲线平直无明显上升趋势，软件电子报告输出结果数据符合标准。判定该产品通过空白产品测试。

A 1.2曲线前段有较缓上升趋势，软件电子报告提示样品霉菌和酵母检测结果超标。取测试完成的测试瓶(Soleris)，取其全部上区培养基肉汤，参照GB 4789.15进行测定。若确认无霉菌和酵母生长，在控制软件上调整休眠时间直到算法无法再得到该曲线的检测时间，随后判定该产品通过空白产品测试。

A1.3曲线有明显上升趋势，软件电子报告提示样品霉菌和酵母检测结果超标。取测试完成的测试瓶(Soleris)，取其全部上区培养基肉汤，参照GB 4789.15进行测定。若确认有霉菌和酵母生长，则判定产品未通过空白产品测试。需要重新选取霉菌和酵母控制较好的其他批次的产品进行再次测定。

A.2  加标产品测试与判定

取通过空白产品测试乳制品，分别接入酿酒酵母（ATCC 9763）、黑曲霉孢子（ATCC 16404）悬液，均质，使其终浓度为10~100 cfu/g，随后稀释10倍后，取1mL加入测试瓶(Soleris)并上机测试。若软件电子报告提示样品霉菌和酵母检测结果超标，则判定产品通过产品适用性测试；若控制软件算法未得到检测时间，取测试完成的测试瓶(Soleris)，取其全部上区培养基肉汤，参照4789.15进行测定。若确认有霉菌和酵母生长，则该产品可能存在抑菌物质，需要相应优化前处理流程。

附  录  B

（资料性附录）

常见的乳制品霉菌和酵母实时光电法测试参数

B.1  常见的乳制品霉菌和酵母实时光电法测试参数

软件中测试参数的配置可参考表B.1。

表B.1 常见的乳制品霉菌和酵母实时光电法测试参数

| 乳制品 | 测试类型 | 阈值 | 跳过 | 睡眠 | 持续时间 | 温度 | 限量值(cfu/g或cfu/mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温发酵乳 | 黄光 | 8 | 2 | 50 | 48 | 28℃ | <10 |
| 再制干酪 | 黄光 | 8 | 2 | 50 | 48 | 28℃ | <50 |